第四章	動態地磅逕行取締超載規範研擬

於完成規範研擬之基本研究工作後，研究小組將逕行取締超載用動態地磅規範依其使用時機區分為：「動態地磅系統重量量測精準度認證規範」、「系統安裝後認可規範」、「系統使用期間檢測與校估規範」等三項，本章將就其內容與規範之執行予以說明，並於本章之末就研究單位於國道三號龍潭地磅站北磅所進行之動靜態地磅系統對照測試程序與結果進行分析與探討，最後則說明本規範所需之相關配合措施。

4.1	動態地磅系統重量量測精準度認證規範

動態地磅系統重量量測精準度認證規範之主要目的在於提供一套標準之系統重量量測精準度之測試程序，以為各式動態地磅系統之重量量測精準度認證，提供使用者購買動態地磅系統時之參考。

4.1.1	測試場址道路幾何與鋪面狀況要求

本規範目的乃對於系統進行重量量測精準度之認證，系統認證須於一標準化之測試場內進行，以減少環境因素對於動態地磅系統精準度之影響。本規範參酌美國ASTM動態地磅規範與歐洲動態地磅規範，建議認證測試場址測試環境須符合以下標準：

1.	系統安裝位置前後50公尺範圍內，其道路縱向坡度與橫向坡度皆須保持一定且不得大於2％。

2.	系統安裝位置前後50公尺範圍內，道路曲率半徑不得小於1700公尺，若場址許可，仍以直線測試道為較佳之測試場址。

3.	鋪面表面車轍深度不得大於4公釐。

4.	鋪面表面須儘可能保持平坦，其糙度值依國際糙度指標（International Roughness Index，IRI）計算不得大於1.3m/km。

認證進行單位測試場地必須符合以上各項條件以供動態地磅系統進行重量量測精準度認證工作。認證進行單位於受測系統安裝於現場後必須進行測試場址狀況調查，以確保測試場址確實符合以上之要求，若測試環境無法符合以上環境則須進行改善，直至符合以上幾何與鋪面要求後方得進行測試。

4.1.2	重量量測精準度認證程序

研究小組成員於民國87年9月前往葡萄牙參加歐洲動態地磅會議，會議中各國研究者與WIM業者對於ASTM測試方法之繁瑣複雜程度皆認為有改進之必要，否則在執行層面上不易推廣。故本研究所擬之認證測試程序除考慮認證測試結果之正確性外，並依國內實際情形修正測試流程，使整體流程得以簡化，進行流程如圖4-1所示。各項步驟內容說明如下：

- 系統安裝：本認證測試須於符合4.1.1節所述條件之標準化測試場內進行，本測試場內並應設有可供量測靜態載重資料之靜態地磅設備，本靜態地磅並須最近三個月內經度量衡單位檢定合格。動態地磅系統廠商提出本項認證測試申請，並經認證單位許可後，應於本測試場內安裝受測動態地磅系統，以進行認證測試。

- 場地檢核：認證單位於系統廠商安裝完成動態地磅系統後，應進行認證測試場地檢核工作，以確保場地符合4.1.1節所述要求。此一場地狀況檢核說明須附於認證測試報告中。

- 系統校估：系統廠商於測試場地檢核工作完成後，須以原廠建議校估程序針對受測動態地磅系統進行系統校估工作，以確保系統性能達到最佳狀態。

圖4-1	動態地磅系統重量量測精準度認證規範流程圖

（四）	測試車輛準備：系統廠商須依認證單位要求準備測試所需之測試車輛，本測試車輛之車型組成須涵蓋國內公路之主要重型車型兩種。參酌目前國內主要重車車型，建議可以S112單單雙軸半聯結車型與U11單單軸單體車為測試車型，唯若未來國內重車使用特性有所改變，認證單位得更改所需之測試車輛車型。

- 重量量測測試：

1.	動態載重量測：每輛測試車輛須選擇三重量值進行測試，每一測試重量須以每小時60公里與80公里兩種速度速度各通過受測系統三次以蒐集系統動態載重資料。

2.	靜態載重量測測試車輛於每次更改測試重量後均須以靜態地磅設備量測測試車輛之靜態載重值，以為系統精準度之計算依據。

3.	測試重量：此三組測試重量值須完整涵蓋核可總重之±10％範圍，由於超載誤判為貨運業者關切之重點，若測試重量涵蓋稍低於核可總重之重量，當可具有顯明之信服力，故本規範建議得以低於法規核可總重1公噸、法規核可總重與法規核可總重之110％重量值為測試重量值，認證單位亦得視情況需求另行訂定測試重量值。

- 系統精準度計算：本規範定義動態地磅系統精準度為「95％信賴區間下，動態地磅之最大絕對誤差值」，於重量量測測試完成後，認證單位須計算各次過磅時動態地磅系統之誤差值Ei、Ei之平均值m與Ei之標準差s，以及95％信賴區間下Ei之上限值EUB與下限值ELB，其中Ei之定義如下：

Ei=WWIMi−WSi	（4.1）

其中，WWIMi為第i次過磅時，動態地磅系統量測所得測試車輛動態載重值，單位為公噸。

WSi為第i次過磅時，靜態地磅系統量測所得測試車輛靜態載重值，單位為公噸

對於經校估之動態地磅系統，EUB與ELB值應屬異號，亦即：

EUB×ELB<0	（4.2）

若測試結果顯示EUB與ELB無法滿足（4.2）式之要求，即表示受測系統未經完善校估，認證單位得要求系統廠商針對系統進行調校，再行進行認證測試。若測試結果滿足（4.2）式之要求，認證單位得計算本系統之重量量測精準度δ為：

δ=max(EUB,ELB)	（4.3）

- 提出認證測試報告：完成以上測試程序後，認證單位得宣告受測系統之重量量測精準度值，並於測試結束後30天內提出認證測試報告。此一認證測試報告內容應包含：測試日期、時間、天候、環境、程序與測試所得之重量量測誤差平均值、標準差及精準度值，以提供系統使用者參考。

4.2	逕行取締超載動態地磅系統安裝後認可規範

前節所訂定之重量量測精準度認證規範目的為提供使用者選購動態地磅時之參考。但逕行取締超載用動態地磅系統所需之精準度仍須由現場重車載重特性決定，系統實際性能亦須於現場安裝後進行認可測試方可確知，本規範之目的即在訂定此型測試之進行程序與相關規定。

4.2.1	逕行取締用系統安裝場址道路幾何與鋪面狀況要求

逕行取締用動態地磅系統安裝位置乃為公路之主線車道，由於道路狀況會影響動態地磅系統之性能表現，故安裝場址之道路幾何與鋪面狀況仍須受到規範，本規範建議逕行取締用系統安裝場址環境須符合以下標準：

1.	系統安裝位置前後50公尺範圍內，其道路縱向坡度與橫向坡度皆須保持一定且不得大於2％。

2.	系統安裝位置前後50公尺範圍內，道路曲率半徑不得小於1000公尺，若場址許可，仍以直線路段為較佳之安裝場址。

3.	鋪面表面車轍深度不得大於7公釐。

4.	鋪面表面須儘可能保持平坦，其糙度值依國際糙度指標（International Roughness Index，IRI）計算不得大於2.6m/km。

本項規定內容與重量量測精準度認證規範之相關規定相仿，但於各項規定上標準較為寬鬆，此乃由公路現場環境不若標準化測試場理想，自不宜以過嚴苛之標準限制安裝場址。系統安裝前廠商須與公路主管機關依照上述幾何標準擇訂地點安裝動態地磅系統，若鋪面狀況無法符合上述標準，公路主管機關應校估測試進行前針對鋪面進行改善，直至符合以上鋪面要求後方得進行測試。

4.2.2	逕行取締用系統安裝後認可程序

本項測試程序與重量量測精準度認證程序相仿，進行流程如圖4-2所示，各步驟內容說明如下：

（一）	系統安裝：逕行取締用系統安裝場址須符合4.2.1節所述條件，由系統廠商、認可測試執行單位與公路主管機關三方共同擇訂之，本場址周圍合理距離內並應設有可供量測靜態載重資料之靜態地磅設備，以供本測試進行以及未來超載車輛申訴之用，此靜態地磅設備並須測試進行前三個月內經度量衡單位檢定合格，以確定其功能正常。於擇訂安裝場址後，動態地磅系統廠商須於主管機關要求之期限內完成系統安裝。

（二）	鋪面狀況檢核與改善：公路主管機關於系統廠商安裝完成動態地磅系統後，應進行現場鋪面狀況檢核工作，以確保安裝場址符合4.2.1節之鋪面狀況要求。若現場鋪面狀況未能符合狀況，公路主管機關須進行必要之鋪面改善策略，直至符合4.2.1節之要求方得進行下一步驟。

（三）	系統校估：系統廠商於現場鋪面檢核與改善工作完成後，須以原廠建議程序針對動態地磅系統進行系統校估工作，以確保系統性能達到最佳狀態。

（四）	現場大量重車資料蒐集：為訂定逕行取締用系統之精準度要求，系統於廠商進行校估後須進行大量重車資料蒐集工作。本項工作至少須進行一星期，所得資料由測試執行單位依照精度需求分析模式計算系統所需之精準度要求，其所容許之誤判機率與鋪面折減率則由公路主管機關訂之。為求動態地磅適用於逕行執法取締之機率提高，鋪面折減率可為一彈性範圍，在允許範圍內計算地磅精準度之相對要求，並依測試之結果支付全額工程費用或扣款。若安裝現場屬於新建之道路，系統精準度需求可由相鄰同等級公路重車資料分析而得。

（五）	測試車輛準備：本項工作與重量量測精準度認證規範相同，系統廠商須自行準備校估測試所需測試車輛，其車型組成須涵蓋國內公路之主要重車車型兩種，由測試執行單位指定之。參酌目前國內主要重車車型，建議可以S112單單雙軸半聯結車型與U11單單軸單體車為測試車型，唯若未來國內重車使用特性有所改變，測試執行單位得視情況指定所需之測試車輛車型。

（六）	認可測試：

1.	動態載重量測：每輛測試車輛須選擇三重量值進行測試，每一測試重量須以國內公路速限與高於速限10公里／小時兩種速度速度各通過受測系統三次以蒐集系統動態載重資料。

2.	靜態載重量測測試車輛於每次更改測試重量後均須以靜態地磅設備量測測試車輛之靜態載重值，以為系統精準度之計算依據。

3.	測試重量：此三組測試重量值須完整涵蓋核可總重之±10％範圍，建議得以低於法規核可總重1公噸、法規核可總重與法規核可總重之110％重量值為測試重量值，認證單位亦得視情況需求另行訂定測試重量值。

（七）	系統精準度計算：經由步驟（四）之計算可得本系統所需之精準度需求，而對於安裝後之認可測試，其精準度則須以更高水準要求之，本規範採分析所得精準度之80％為此項測試之標準，亦即若原精準度要求為4公噸，則於認可測試時其通過門檻則為3.2公噸。於認可測試進行完成後測試執行單位須計算各次過磅時動態地磅系統之誤差值Ei，若有任一次過磅所得之Ei值大於最低精準度門檻要求，則宣告本系統本次未通過測試，無法作為逕行取締超載用動態地磅系統。若否，則依據所得各次動、靜態量測值之誤差絕對值計算δ值，再進以獲得放寬容許值及鋪面折減率，並以此為計價參考。唯若測試結果顯示系統精準度符於測試執行單位所訂之資料蒐集用系統精準度標準，測試執行單位得宣告系統可為重車資料蒐集所用動態地磅系統。

（八）	系統環境再改善：若系統無法通過認可測試，系統廠商得提出改善系統周遭環境或針對系統進行再調校之要求。

（九）	提出安裝後認可測試報告：完成以上測試程序後，測試執行單位得宣告受測系統之核可用途，並於測試結束後30天內提出認可測試報告。此一認可測試報告內容應包含：測試日期、時間、天候、環境、程序與受測系統核可用途。

圖4-2	逕行取締用系統安裝後認可規範進行流程圖

4.3	動態地磅使用期間檢測與校估規範

動態地磅系統除於現場安裝完成後須進行認可測試外，於使用期間仍須定期與不定期進行檢測與校估工作，以確保系統運作正常。本項規範主要即為訂定此項使用期間之檢測與校估方法，內容包含檢測時機、校估方法與校估標準。

4.3.1	檢測時機

動態地磅系統使用期間檢測時機，主要可分為以下三項同時進行：

（一）	定期檢測：任何動態地磅兩次使用期間之最基本檢測時間差距不得大於六個月，若系統運作超過六個月即應進行檢測與校估工作，以維持系統正常運作。

（二）	取締案例件數明顯改變：對於任一逕行取締超載用動態地磅系統，若系統逕行舉發超載罰單數量明顯產生改變，顯示車輛裝載行為或系統精準度可能發生變化，須進行檢測工作以確認問題來源；若屬系統精準度變化所致，則須重新進行校估以確保取締作業之正確性。

（三）	動態地磅資料異常：若動態地磅系統蒐集所得重車資料明顯產生改變，則亦須進行系統檢測與校估工作。如前章所述，本項資料異常判斷可以各點累積軸重當量與累積重車車次關係與S112車型曳引軸重分析特性達成，各說明如下：

1.	累積軸重當量與累積重車車次關係：由前章分析中可得知於某一定點重車之累積軸重當量值與累積重車車次間具有非常明確之線性關係，故建議動態地磅系統後端資料分析軟體須具有繪製本項關係圖及計算迴歸直線斜率值之功能，地磅系統使用者得隨時監測此一線性關係，若其斜率發生明顯改變則可視為動態地磅功能異常，須立即終止系統運作，並進行檢測與校估工作。

2.	S112車型曳引軸重特性：S112車型曳引軸重為目前國道各型重車各軸重中最具穩定性者，其軸重不易隨總重改變而變化，具有變異性小之優點。研究顯示[26]：此類曳引軸特性得透過統計學上之方式以證明系統運作是否正常，唯仍先須檢定曳引軸重分佈呈現常態分佈之狀態。動態地磅系統使用者須定期分析其S112車型曳引軸重分佈情況，首先檢定此分配是否呈現常態分佈，而後以每次系統檢測與校估後一週之資料為基準，各週資料以檢定之方式，檢定軸重變異數與平均值是否發生改變，本項檢定方法說明如下[27]：

(1)	S112曳引軸軸重變異數檢定：

本檢定以F分配進行，σ12與σ22分別代表校估用資料與使用中系統資料母體之變異數；S12與S22則代表其資料抽樣樣本之變異數；n1與n2則各為其樣本數。虛無假設與對立假設如下：

H0:σ12=σ22	（4.4）

H1:σ12≠σ22	（4.5）

F0=S12S22	（4.6）

v1=n1−1：自由度	（4.7）

v2=n2−1：自由度	（4.8）

若F0<F(α2,v1,v2)或F0>F(1−α2,v1,v2)，則拒絕H0；表示動態地磅系統資料異常，須進行檢測與校估工作。

(2)	S112曳引軸軸重平均值檢定：

本檢定以t分配進行，μ1與μ2分別代表校估後與使用中之系統所得S112之第一軸重資料之母體平均值；S12與S22、X1與X2則分別代表樣本變異數與平均數；n1與n2則各為其樣本數。虛無假設與對立假設如下：

H0:μ1−μ2=0	（4.9）

H1:μ1−μ2≠0	（4.10）

t0=(X1−X2)S12n1+S22n2	（4.11）

v=(S12n1+S22n2)2(S12n1)2n1−1+(S22n2)2n2−1：自由度	（4.12）

若t0或t0t(1−α2,v)則拒絕H0；表示動態地磅系統資料異常，須進行檢測與校估工作。

4.3.2	校估程序

當動態地磅系統運作符合4.3.1節所述時機時即須進行檢測與校估工作，校估流程進行流程如圖4-3所示。完整之使用期間檢測重量與速度組合須包含兩種主要測試車輛核可總重±10％範圍內之三種重量值，以及該測點速限與高於速限10公里／小時之兩種過磅速度，共為12種過磅車型、重量與速度組合；測試車輛於每次通過受測系統前或後並須以靜態地磅設備量測測試車輛之靜態載重值，以為檢測是否合格之依據。此三組測試重量值建議得以低於法規核可總重1公噸、法規核可總重與法規核可總重之110％重量值為測試重量值，測試執行單位亦得視情況需求另行訂定測試重量值。校估程序之各項目內容說明如下：

（一）	檢測與校估申請：若屬系統定期檢測者，系統保養廠商須於檢測進行日前一定期間向檢測執行單位提出檢測申請，其期間由檢測執行單位另行訂之；若屬4.3.1節所述第（二）、（三）類之非定期檢測者，地磅使用單位須於檢測原因發現起即刻暫停系統運作，並於三日內通知系統保養廠商與檢測執行單位。

（二）	系統維修與校估：系統保養廠商須於接獲通知起一週內完成系統維修與校估工作，其校估方法可採原廠指示方法為之，廠商於完成維修與校估工作後應向檢測執行單位申請進行動態地磅系統使用期間檢測。

（三）	測試車輛準備：本項工作與安裝後認可規範相同，系統廠商須自行準備檢測所需測試車輛，其車型組成須涵蓋國內公路之主要重車車型兩種。參酌目前國內主要重車車型，建議可以單單雙軸半聯結車型S112與前後均為單軸之單體車U11為測試車型。

（四）	初始階段檢測：兩測試車輛須先裝載砝碼至測試執行單位指定測試重量之中值者，各以該測點速限之速度通過系統三次進行測試，若六次測試中無任一次誤差值Ei大於系統之精準度門檻，則可以簡易檢測程序進行後續檢測；但若其中任一次誤差值Ei大於系統之精準度門檻，則須以完整檢測程序進行後續檢測；若有高於兩次以上次數之測試誤差值Ei大於系統之精準度門檻，則宣告系統未通過使用期間檢測，廠商須針對系統進行再改善作業。

（五）	簡易檢測程序：若系統初始階段檢測結果合於簡易檢測執行要件，則系統得以簡易檢測程序進行後續檢測：各測試車輛須以其餘五種重量與兩種速度組合通過系統一次進行測試，含初始階段檢測共須進行16趟次量測，若系統於簡易檢測程序中有超過一次之誤差值Ei大於系統之精準度門檻，則須立即恢復進行完整檢測程序。

（六）	完整檢測程序：各測試車輛須以其餘五種重量與速度通過系統三次進行測試，若共36次測試趟數中有高於兩次以上之測試誤差值Ei大於系統之精準度門檻，則宣告系統未通過使用期間檢測，廠商須再進行改善。

（七）	提出使用期間檢測與校估報告：若系統檢測結果合於精準度要求，檢測單位應即時宣布系統恢復運作。不論檢測是否通過，檢測執行單位均須於一週內提出使用期間檢測與校估報告並公告周知。此一檢測與校估報告內容應至少包含：測試日期、時間、天候、程序與檢測結果。

圖4-3	使用期間檢測與校估進行流程圖

4.4	動態地磅系統安裝後認可規範實測

研究單位於擬定完成上述規範內容，並經專家座談會討論整體流程後，為確認本項規範之合理性與可行性，於國道三號龍潭地磅站北磅入口引道處裝設動態地磅系統進行實地測試工作。唯第一次測試由於動態地磅系統出現異常問題，經國內代理商與原廠聯繫後，研究單位於民國88年5月中旬於同一地點再次進行實地測試。本節主要說明本次測試方法、過程與結果。

4.4.1	測試地點環境與測試方式說明

本次測試於國道三號龍潭地磅站北磅進行，系統安裝地點情況如圖4-4所示。

圖4-4	動態地磅實地測試環境說明圖

該測試動態動態地磅系統安裝於國道三號龍潭靜態地磅站北磅入口引道處，該引道採剛性鋪面設計，線型平直，屬良好之動態地磅裝設地點。地磅站前方設有收費站便道可供測試車輛迴轉之用，上游迴轉匝道則為76k處之關西服務區，距離該地磅站約四公里，測試車輛繞行路線如圖4-4所示，一般小汽車可於10分鐘內繞行一周本測試路線，而測試用大型車亦可於20分鐘內繞行一周，故若欲於一天之內完成本項測試工作，應非屬難事。圖4-5為安裝後之系統佈設狀況，圖4-6則為重車通過系統與靜態地磅站之情況。

圖4-5	國道三號龍潭地磅站北磅引道動態地磅系統佈設狀況

圖4-6	國道三號龍潭地磅站重車通過動態地磅與靜態地磅情況

測試車輛除按所研擬之規範選擇S112與U11重車各一輛外，為求測試進行周延，並額外增加一U12車型重車為測試車輛；車輛通過動態地磅系統時之速度則規定為每小時40公里與60公里，每車型每種重量與速度組合共須過磅三次，每次過磅時於動態地磅與靜態地磅站內則分別記錄其動態與靜態載重資料。各車型測試重量整理如表4.1。

表4.1	動態地磅測試各車型測試重量整理

| 車型 | 法規核重（公噸） | 測試重量（公噸） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S112 | 35 | 34 | 35 | 38.5 |
| U11 | 15 | 14 | 15 | 16 |
| U12 | 21 | 20 | 21 | 22 |

4.4.2	執法用動態地磅精度需求檢核

為求完整模擬未來動態地磅系統安裝後之認可測試程序，研究單位首先以龍潭地磅站北磅民國88年5月14日至16日三天之靜態地磅站報表代入本研究所構建之精度需求分析模式進行分析，以計算系統所須達到之精準度水準。

由於地磅站報表僅具有過磅車核可總重與量測總重資訊，無法藉此精確判別過磅車所屬車型，研究單位使用車輛核可總重為區分準則，並以之作為精度需求分析之車型分類。分類結果與各車型數量如表4.2所示，各車型總重分佈情況則如圖4-7至圖4-10所示。表4.2中之超載數量為超過法定載重值之各車型總數。

表4.2	國道三號龍潭地磅站北磅民國88年5月14日至16日
各車型過磅數量彙整

| 車種 | 車型判斷核重範圍(公噸) | 代表車型 | 數量 | 超載數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單體車 | 3.5～15 | U11 | 1473 | 380 |
|  | 15（不含）21 | U12 | 407 | 156 |
| 半聯結車 | 21（不含）～35 | S112 | 802 | 594 |
| 全聯結車 | 42 | F1211 | 344 | 48 |

圖4-7	國道三號龍潭地磅站北磅S112車型總重分佈圖

圖4-8	國道三號龍潭地磅站北磅U11車型總重分佈圖

圖4-9	國道三號龍潭地磅站北磅U12車型總重分佈圖

圖4-10	國道三號龍潭地磅站北磅F1211車型總重分佈圖

由以上各圖可看出，S112、U12與F1211車型之總重分佈呈現之單峰之狀態，其峰值皆明顯出現於各車型之核可總重處，而大於核可總重之車輛比例則顯著減少。此現象主要乃受到高速公路地磅站允許空車免過磅之措施與超載車輛逃磅現象影響：由於空車免過磅，致使該三車型之低總重車輛比例明顯偏低；而超載業者為逃避警方取締，普遍皆有逃磅行為，故使得地磅站內車輛總重分佈出現此種分佈型態。

而U11車型之總重分佈則無明顯峰值，大致呈現一高原型分佈，此乃因U11車型較為複雜，核可總重範圍較大致使總重分佈較為平均之故。

本項精度需求分析流程與第三章相同。圖4-11與4-12分別為計算出之鋪面折減率與取締放寬標準和超載偵測率之關係圖。由圖4-12可發現，S112車型之偵測率於3.5噸放寬值前具有急速降低之現象；而放寬值大於4噸後，其偵測率則低於10％。此數據顯示當總重低於取締門檻之重車多會依照規定進入地磅站過磅，但若高於取締門檻者，則可能選擇逃磅以規避取締，故造成載重分佈之特殊情形。

圖4-11	國道三號龍潭地磅站北磅鋪面折減率與超載偵測率關係圖

圖4-12  超載偵測率與取締放寬標準關係圖

根據以上之資料即可建立國道三號龍潭地磅站北磅折減率、系統精度與誤判機率之關係，如圖4-13所示。

圖4-13  國道三號龍潭地磅站北磅折減率、系統精度與誤判機率間關係圖

參酌第三章所採用之數值，本處將容許鋪面折減率設定為10%～15%進行分析，分析所得結果如表4.3所示。

表4.3	國道三號龍潭地磅站北磅動態地磅系統精度要求分析結果

| 鋪面 折減率 | 偵測率 | 取締放寬值（公噸） |  |  |  | 精度要求*（公噸） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S112 車型 | F1211 車型 | U11 車型 | U12 車型 |  |  |
| 10％ | 87.39％ | 1.38 | 0.28 | 0.18 | 0.25 | 0.57～0.94 |  |
| 11％ | 85.63％ | 1.52 | 0.31 | 0.20 | 0.28 | 0.63～1.04 |  |
| 12％ | 83.62％ | 1.65 | 0.39 | 0.23 | 0.33 | 0.70～1.14 |  |
| 13％ | 81.45％ | 1.79 | 0.49 | 0.27 | 0.40 | 0.76～1.25 |  |
| 14％ | 79.10％ | 1.92 | 0.61 | 0.31 | 0.47 | 0.83～1.36 |  |
| 15％ | 76.36％ | 2.05 | 0.77 | 0.36 | 0.57 | 0.91～1.49 |  |
| 16％ | 73.30％ | 2.19 | 0.87 | 0.41 | 0.64 | 0.98～1.61 |  |
| 17％ | 69.90％ | 2.34 | 0.92 | 0.46 | 0.68 | 1.05～1.72 |  |
| 18％ | 65.87％ | 2.49 | 1.09 | 0.51 | 0.80 | 1.13～1.86 |  |
| 19％ | 61.25％ | 2.65 | 1.19 | 0.57 | 0.88 | 1.21～1.99 |  |
| 20％ | 55.93％ | 2.80 | 1.47 | 0.64 | 0.97 | 1.30～2.14 |  |
| 21％ | 50.16％ | 2.98 | 1.65 | 0.72 | 1.14 | 1.41～2.31 |  |
| 22％ | 42.14％ | 3.13 | 2.33 | 0.86 | 1.35 | 1.54～2.52 |  |
| 23％ | 31.30％ | 3.34 | 2.87 | 1.04 | 1.60 | 1.69～2.78 |  |
| 24％ | 14.63％ | 3.66 | 3.82 | 1.36 | 1.94 | 1.94～3.19 |  |
| 註*：上下限值分別為誤判機率0.1％與1％計算所得之精度要求 |  |  |  |  |  |  |  |

在24％鋪面折減率之情形下，分析所得之95％信賴區間下加權平均系統精準度需求為1.94～3.19公噸，此一數值與前章以國道一號楊梅北上測點動態地磅資料分析所得結果相當。本次模擬進行之安裝後動態地磅認可測試將以此為判斷標準。

4.4.3	測試過程與結果分析

本測試原擬以三標準砝碼測試車輛採12種重量速度組合各過磅三次方式進行，唯因測試進行當天上午因系統訊號傳輸發生異常，造成部分測試車輛通過系統時無法即時取得動態載重資料。此一異常現象雖於接近中午時刻完全排除，但已使得原訂測試計畫進度落後，致使無法按原訂計畫於一天之內完成54趟成功測試。為求使成功測試資料能涵蓋較多之量測重量，研究小組隨即修正測試計畫為每種測試車輛以每種重量採同一速度（40公里／小時）過磅三次，並視當日工作進度再增加不同過磅次數之測試。最後結果每輛標準測試車之測試趟數皆達原訂之18趟以上。圖4-14與圖4-15分別為成功測試資料校估前原始資料量測絕對誤差分別與靜態總重和過磅速度間之關係圖。

圖4-14  動態地磅校估前總重絕對誤差與靜態總重關係圖

圖4-15  動態地磅校估前總重絕對誤差與過磅速度關係圖

由此原始資料之圖可發現系統之準度隨車型和過磅速度之不同而有變化。整體上而言，U11車型之測試結果良好、但U12車型與S112車型則具有偏重之現象，但對於同一測試重量而言，重複量測所得重量值均十分接近，此點顯示系統具有相當不錯之精度，但準度值則不佳。

由於本次受測系統可針對不同車型各軸組分別設定其重量校估係數，研究單位乃針對結果較不理想之U12車型與S112車型進行校估。校估之進行乃以U12車型18.79公噸測試重量與S112車型35.00公噸測試重量為基準，以靜態地磅設備量測其各軸組之重量，並分別記錄各次通過系統時量測所得之各軸軸重以進行校估，各車型校估後測試結果如表4.4～4.6所示。

表4.4	U12車型校估後測試結果

| 靜態 載重值 (公噸) | 第一軸重(公噸) | 第二軸重(公噸) | 第三軸重(公噸) | 總重(公噸) | 過磅 速度(Km/Hr) | 第一軸距(公尺) | 第二軸距(公尺) | 車長(公尺) | 總重變異係數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.79 | 6.49 | 6.39 | 4.42 | 17.30 | 60.00 | 4.70 | 1.30 | 9.50 | 0.057 |
|  | 5.40 | 5.55 | 4.42 | 15.37 | 65.00 | 5.10 | 1.40 | 10.40 |  |
|  | 5.58 | 5.43 | 4.36 | 15.37 | 62.00 | 4.90 | 1.40 | 10.00 |  |
|  | 6.22 | 6.45 | 6.69 | 19.36 | 42.00 | 4.90 | 1.40 | 9.40 | 0.049 |
|  | 7.04 | 6.99 | 7.23 | 21.26 | 41.00 | 4.80 | 1.30 | 9.20 |  |
|  | 7.23 | 6.99 | 7.52 | 21.74 | 42.00 | 4.70 | 1.30 | 9.10 |  |
| 19.85 | 5.67 | 6.03 | 4.90 | 16.60 | 61.00 | 4.80 | 1.30 | 9.00 | 0.030 |
|  | 6.22 | 5.85 | 4.12 | 16.19 | 63.00 | 5.00 | 1.50 | 10.00 |  |
|  | 5.58 | 5.55 | 4.30 | 15.43 | 63.00 | 4.90 | 1.40 | 9.70 |  |
|  | 6.22 | 6.09 | 6.63 | 18.94 | 42.00 | 4.80 | 1.40 | 9.50 | 0.021 |
|  | 6.22 | 6.39 | 6.75 | 19.36 | 43.00 | 4.90 | 1.30 | 9.50 |  |
|  | 5.85 | 6.45 | 6.09 | 18.40 | 43.00 | 4.70 | 1.30 | 9.10 |  |
| 21.83 | 7.23 | 6.87 | 5.85 | 19.95 | 61.00 | 5.00 | 1.40 | 9.80 | 0.036 |
|  | 6.68 | 6.27 | 5.61 | 18.56 | 63.00 | 5.10 | 1.40 | 10.40 |  |
|  | 6.59 | 7.47 | 8.06 | 22.11 | 41.00 | 4.70 | 1.30 | 9.20 | 0.014 |
|  | 6.59 | 7.17 | 7.82 | 21.58 | 42.00 | 4.90 | 1.40 | 9.70 |  |
|  | 6.95 | 7.41 | 7.94 | 22.30 | 40.00 | 4.80 | 1.30 | 9.60 |  |

表4.5	S112車型校估後測試結果

| 靜態 載重值 (公噸) | 第一軸重(公噸) | 第二軸重(公噸) | 第三軸重(公噸) | 第四軸重(公噸) | 總重(公噸) | 過磅 速度(Km/Hr) | 第一軸距(公尺) | 第二軸距(公尺) | 第三軸距(公尺) | 車長(公尺) | 總重變異係數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.00 | 5.60 | 9.72 | 11.96 | 9.50 | 36.78 | 37.00 | 3.60 | 7.70 | 1.30 | 16.30 | 0.042 |
|  | 5.38 | 9.72 | 11.51 | 9.57 | 36.19 | 41.00 | 3.80 | 8.20 | 1.30 | 17.30 |  |
|  | 6.25 | 10.35 | 12.56 | 10.62 | 39.77 | 37.00 | 3.50 | 7.60 | 1.20 | 15.80 |  |
| 35.00 | 5.60 | 10.07 | 12.41 | 10.32 | 38.40 | 34.00 | 3.40 | 7.20 | 1.20 | 15.20 | 0.037 |
|  | 6.25 | 10.28 | 12.49 | 10.69 | 39.70 | 40.00 | 3.90 | 8.40 | 1.40 | 17.80 |  |
|  | 5.60 | 9.30 | 11.59 | 9.79 | 36.29 | 43.00 | 4.40 | 9.50 | 1.60 | 20.80 |  |
|  | 4.85 | 8.89 | 9.65 | 7.85 | 31.23 | 63.00 | 3.90 | 8.30 | 1.40 | 17.70 | 0.030 |
|  | 4.63 | 8.12 | 9.12 | 7.78 | 29.65 | 55.00 | 3.50 | 7.50 | 1.30 | 15.90 |  |
|  | 4.95 | 9.17 | 9.65 | 8.08 | 31.84 | 62.00 | 3.80 | 8.10 | 1.30 | 17.40 |  |
| 38.53 | 5.28 | 9.51 | 12.49 | 9.94 | 37.22 | 35.00 | 3.80 | 8.20 | 1.40 | 17.30 | 0.045 |
|  | 6.03 | 10.69 | 13.38 | 11.22 | 41.32 | 45.00 | 4.10 | 8.70 | 1.50 | 18.50 |  |
|  | 5.28 | 10.00 | 12.49 | 10.32 | 38.08 | 43.00 | 4.10 | 8.80 | 1.40 | 19.20 |  |

表4.6	U11車型測試結果

| 靜態 載重值 (公噸) | 第一軸重(公噸) | 第二軸重(公噸) | 總重 (公噸) | 過磅速度(Km/Hr) | 軸距 (公尺) | 車長 (公尺) | 總重變異係數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.92 | 4.50 | 10.10 | 14.60 | 40.00 | 5.30 | 9.70 | 0.023 |
|  | 4.50 | 9.30 | 13.80 | 41.00 | 5.40 | 9.90 |  |
|  | 4.30 | 9.80 | 14.10 | 41.00 | 5.40 | 9.90 |  |
|  | 3.70 | 9.40 | 13.10 | 66.00 | 5.60 | 10.20 | 0.004 |
|  | 3.90 | 9.20 | 13.10 | 60.00 | 5.10 | 9.00 |  |
|  | 3.90 | 9.10 | 13.00 | 62.00 | 5.40 | 9.80 |  |
| 14.92 | 5.30 | 9.80 | 15.10 | 39.00 | 5.20 | 9.40 | 0.012 |
|  | 5.00 | 10.50 | 15.50 | 37.00 | 5.10 | 9.10 |  |
|  | 4.90 | 10.20 | 15.10 | 37.00 | 5.20 | 9.20 |  |
| 15.94 | 5.60 | 14.10 | 19.70 | 39.00 | 5.30 | 8.60 | 0.049 |
|  | 4.90 | 12.80 | 17.70 | 39.00 | 5.20 | 8.50 |  |
|  | 4.80 | 13.10 | 17.90 | 40.00 | 5.30 | 9.30 |  |

下頁圖4-16與圖4-17為校估後總重絕對誤差分別與靜態總重與過磅速度之關係圖。由以上各表可以看出各車型於不同過磅速度下，其多次量測重量所得之變異係數皆在0.004～0.057之間，由圖中亦可發現絕對誤差值較校估前減低，各次量測最大絕對誤差值小於6公噸，此值雖仍無法達到前所計算執法用系統之精準度要求，但因本設備屬可攜式系統，精準度本較執法時所採用之固定式動態地磅為差之故；本次試裝並測試整套認可測試流程之目的並非在於檢核所用儀器之適用性，而是驗證流程之可行性；經過完整測試後確認其可行。

動態地磅系統常見之精度表現較準度為佳之情況一般可藉由完善之校估程序予以改善，透過重複之校估測試，系統廠商可找出不同重量、速度、車型以及軸型下所各須採用之校估係數。系統運作時即自動針對不同情況之組合代入不同之校估係數，使得整體量測誤差最小，可增進動態地磅系統量測之精準度，對於提高動態地磅系統之準確度有相當大之助益，亦有助於以動態地磅逕行執法。

圖4-16	動態地磅校估後總重絕對誤差與靜態總重關係圖

圖4-17	動態地磅校估後總重絕對誤差與過磅速度關係圖

4.5	動態地磅逕行取締超載規範應用相關配合措施

本研究目的之一乃為研擬動態地磅系統應用於超載執法時之一套系統化與標準化之規範，以減少系統使用時可能產生之困惑。唯此套規範仍須透過一具公信力之單位執行或納入國家度量衡體系中，方能發揮其功效。

為求廣泛瞭解各方專家之寶貴意見，研究單位於民國88年4月下旬召開專家座談會，會中除探討研究單位擬定各項規範流程之合宜性外，並就本規範納入度量衡體系或由公正單位執行之相關課題進行討論，該座談會會議記錄詳見附錄四。

動態地磅系統雖亦屬衡器之一類，但因其動態量測之特性，致使其儀器特性與一般傳統靜態量測之衡器有極大之差異。此一特性差異致使現階段動態地磅系統無法符合度量衡法規對於衡器之精準度要求；同時一般之型式認證程序亦無法適用於動態地磅系統。

由於短期之內動態地磅系統之精準度仍無法大幅提高，欲適用於現行之度量衡法規仍有困難，但因現行法規對於應施檢之儀器採正面表列之方式處理，故現階段動態地磅未受檢之情況未有觸法之虞。若為使動態地磅系統使用具有更高公信力，與會專家學者建議可仿效現今其他相似情況儀器之作法，納入中華民國實驗室認證體系進行校正，檢測儀器之誤差並予以補正，以為應用之依據。

就長遠而言，若欲將動態地磅納入度量衡體系之規範，則須針對現行之度量衡法規進行修正，另立專章規範此類動態量測之衡器，以有別於傳統靜態量測之衡器。

而於執法之課題上會中亦多有討論，初期以之做為超載執法之篩選用輔助系統應為一較可行作法，並可逐漸養成貨運業者對於動態地磅系統之信賴度。待動態地磅系統完整納入實驗室認證體系或度量衡規範後，再以之進行逕行執法。

而於系統選用之問題上，由於目前各國動態地磅系統多依循美國ASTM之型式標準進行設計與生產，故主管單位於我國規範尚未訂定前，建議可引用美國ASTM標準，以為國內現階段選購動態地磅系統之參考。